

帝朗机电
自动定量包装秤
DCS-60Q
使
用
说
明
书
第1章 概 述
DCS-60-Q1型自动定量包装秤是针对颗粒状物料的定量包装而开发生产的一种大量程，全自动化的包装机械，该产品具有定量精度高，可靠性好，功能完备，操作简便直观等特点。可广泛应用于粮食、种子、饲料、化肥等需要进行颗粒物料定量包装的生产行业。

1.1 系 统 组 成                                      
本秤机电一体化设计，采用单称重斗方式，实现宽量程与高精度的统一，所有机械动作由气动完成，使其具有使用范围广、对环境气候要求低的显著特点。
设备总体结构由机械、电器两大部分组成。机械部分采用紧凑、合理的设计，由储料斗、称重斗1、加料机构、卸料机构等组成。
电器部分采用国内外先进元器件，由称重传感器、定值控制器、操作及指示面板、电器驱动逻辑、多个检测装置、驱动元件等组成。
1.2 功 能 特 点                                      
1. 采用单称重斗形式，使设备具有单机多量程的特点，定量范围宽。
2. 采用快、慢两种速度加料，提高了定量速度，同时也保证了定量精度。
3. 自动落差修正功能可根据不同种类的物料自动修正落差，从而大大提高了定量精度。
4. 通过仪表按钮选择多达9个配方，配方可根据用户需要预选设置，操作过程十分简便。
5. 设备执行机构采用气源驱动，现场条件要求简单，可在各种恶劣环境和气候条件下稳定工作。
6. 定值控制器可预存多个配方及定时参数，用户可根据实际工作情况进行各过程时间的设定。
7. 具有自动报警功能。
8. 具有自动控制斗提机供料功能。
1.3技术参数                      
1. 定量包装范围： 10~60kg（玉米）

2. 称 量 精 度： 0.2%
3. 称量速度： 6~10袋/分钟（玉米）   
4. 整机重量： 约600kg
5. 整 机 尺 寸： 1240mm×12000mm×3500mm(长×宽×高)
6. 电源： AC380V±10%  50HZ
7．整机功率： ＜300W
8. 工作温度范围： -25℃~40℃
9. 最大湿度： 90%R.H不可结露；
10.仪表部分：
1)精度： 0.01%F.S(TYP) 

2零点调整 范 围： 0.2～20mV
3)增益漂移： 5PPM/℃(TYP)
4) A/D转换速度： 200次/秒
5) 输  入  范  围： 0.2～20 mV
11.显示部分：
1)最高显示精度：1/20000

2)主显示：6位13mm高亮度荧光显示
3)副显示：9位7mm高亮度荧光显示
4)状态指示：15支绿色数码管
12.传感器部分：
1) 精度：0.2%F.S
2) 零点漂移：0.1u.V/℃
3) 输入阻抗：大于10M(
4) 输 出 灵 敏 度：2.0±0.1mv/v
5) 安  全  过  载：150%F.S
2.1 设 备 结 构                                      
   第2章 设备结构及工作原理

[image: image1.wmf]3

4

2

0

3

7

3

0

～

4

0

0

0

3

0

0

～

4

8

0

哈

尔

滨

杰

曼

机

电

设

备

有

限

公

司

G

M

1

0

4

-

5

0

-

Q

1

F

8

0

1

2

0

S

4

0

3

0

C

1

5

1

2

4

-

φ

8

2

3

0

2

3

0

2

6

0

8

3

0

8

0

0

4

9

2

5

0

0

3

0

0

1

2

0

0

1

3

0

0

3

0

0

0

关

开

松

袋

运

行

电

源

暂

停

缺

料

清

料

自

动

定

量

包

装

秤

DCS-60-Q1由秤架、上框部件、储料斗等组成，其主要部件(见图1)及功能如下:

储料斗：用于暂存物料，装有观察窗，可观察料位。上面的方形法兰可与用户的供料系统进行软连接。

给料斗：用于暂存物料，其具有加料机构分别对应下面的称重斗，向称重斗加料采取加料门形式，加料门分别由两个长短气缸，控制开门及关门。

加料装置：用于加料过程的精确给料，大投和中投由两只长短气缸完成粗加料。小气缸完成精加料。
称重斗：称重斗由一支称重传感器支承，经由传感器将称重斗中的物料重量转换为电信号送到定值控制器进行处理，称重斗下为卸料门，由一个气缸带动连杆机构驱动开门卸料。

理料斗：理料斗位于称重斗的下方，用于收集由称重斗卸下的物料，使其能完全落入包装袋中。包装5~15kg时需将附带的小斗接口套在理料斗上，并用2个M5×12的螺钉固定。
卸料装置：位于理料斗的下方装有卸料开关，碰触此开关可实现卸料。操作位置可根据实际在水平和垂直方向调整到适宜的位置上。另外，此开关还具有清空称重斗作用。
吸尘装置：秤体上安装有吸尘接口，用于吸走包装过程中产生的粉尘，通过秤体上部的联接管可方便地与用户自备的吸尘风机连接。
箱体：箱体设计成一体化结构，左右箱门可随时打开观察和调整，并且前面板设计成开启式，以便于维护。称重斗、理料斗、传感器等均在箱体中。箱体外部采用静电喷涂处理，外观简洁明快。
2.2 机 械 工 作 原 理                                
根据仪表量程开关所设置的量程不同，设备包装重量也有所不同。
由供料机构送来的物料被暂存在储料斗和给料斗中，在定量开始时，称重斗中的物料重量为零，控制部分输出大 中投信号，此时加料门打开，物料以最大的速度向称重斗加料，当物料达到控制仪表所设定的大 中投值时，控制部分关闭大投信号，加料门关闭。输出小投信号，此时小加料气装置向缸称重斗中加料，物料以最小的速度流向称重斗，当称重斗中的物料达到定量值减落差值时，控制单元关闭小投信号，加料过程结束，所谓落差值是指加料装置停止加料后，由加料口到称重斗之间空中物料的重量值。
加料完成后，设备内部进行落差修正，并等待卸料开关输入卸料信号，碰触卸料开关，设备将输出卸料信号，物料由称重斗经过理料斗卸入包装袋中。
2.3 电 气 系 统                                      
整个电气系统的工作与协调由AT-150A完成，电路方框图见图2。


[image: image2.wmf]数

码

显

示

电

器

驱

动

传

感

器

控

制

面

板

检

测

装

置

料

位

检

测

传

感

器

驱

动

元

件

电

源

模

块

异

常

检

测

气

缸


图2电路方框图

AT-150A装在电气控制箱前面，配电盘位于秤体的后部。设备右部装有控制面板，其上的仪表显示窗口分别显示当前定量的物料重量等参数，控制面板见图3： 


[image: image3.wmf]关

开

运

行

暂

停

电

源

自

动

定

量

包

装

秤

清

料

缺

料

报

警


图3控制面板

“缺料”指示灯：用于指示给料斗中是否物料已经排空，若已排空，则该指示灯亮。

“异常”指示灯：当设备出现故障时，则该指示灯亮。

“斗提机”旋钮：控制斗提机供料，有“自动”、“手动”、“停止”3个位置。

“运行”指示灯：用于指示设备是否在运行状态，设备在运行状态下时，该指示灯亮。所谓运行状态，是指设备处于正常的定量包装状态。
“暂停”指示灯：用于指示设备是否在暂停状态，设备在暂停状态下时，该指示灯亮。所谓暂停状态，是指设备此时虽已接通电源，但尚未进行定量工作的状态。

“电源开关”旋钮：用于接通设备的电源，当将其拨到“开”的位置时，设备电源接通，反之，当其在“关”的位置时，设备电源断开。

2.4 电 气 工 作 原 理                                

首先合控制柜内的空气开关，使外部电源与设备接通，将前面板电源开关拨至“开”位置，设备首先开始自检，自检通过后，设备进入暂停状态。此时可按压配方选择按钮，选择量程，然后按运行按钮，设备进入运行状态。
设备进入运行状态后，定值控制器通过称重传感器检测称重斗中物料的重量，并根据此重量的大小不同，分别输出不同的控制信号，控制驱动元件实现对设备的控制。在定量开始时，称重斗中的物料重量为零，定值控制器输出大、小投信号，当物料达到控制仪表所设定的大投值时，定值控制器关闭大投信号，而输出小投信号，加料门关闭，此时只有电振机向称重斗加料，当称重斗中的物料达到定量值减落差值时，定值控制器关闭小投信号，停止向称重斗加料。定值控制器AT-150A具有自动落差修正功能，通过对前一次定值的检测，利用相应算法计算出物料的落差值，并对加料门的关闭时刻进行动态修正，从而最大限度地保证对落差值的准确控制。进而提高定量精度。

  在加料过程中，AT-150A实时地将称重斗中的物料重量及时准确的显示出来。加料完成后，设备内部进行落差修正，然后输出卸料信号。
第3章　设备的安装、调试与使用

　　自动定量包装秤的安装、调试与使用，对该秤的定量精度、定量速度及使用寿命有很大影响。必须按照要求进行操作，任何违反规定的错误操作及对该秤的擅自改动，均可能造成设备不能正常运行及损坏，甚至会发生事故。
3.1 设 备 的 安 装                                    
1. 该秤安装有隔离变压器及交流稳压电源，在电源电压波动不大于±10％时，均可正常工作。但过大的电源波动可能会使设备不能正常工作。
2. 设备应安装在没有电磁干扰源和振动源的地方(如附近不能有电火花放电设备、振动筛、大型空压机等)。
3. 移动式机型应安装在平整的地面上，顺时针旋转四个支脚螺栓，使四个脚轮均离开地面，用水平尺校正秤体，然后锁紧螺母。如果在有轻微振动源的环境中使用，建议用四块直径100毫米、厚度10毫米以上的软胶板垫在支脚下面。

4. 储料斗与用户料仓的联接，或与斗式提升机的联接，必须用柔性材料，以减少振动。

5. 秤体应可靠接地。

6. 正确安装好与本机配套附属设备，如皮带式输送机、缝包机、提升机、封口机等，并调试这些设备使其能够正常工作。

3.2 设 备 的 调 试                                    
　　DCS-60-Q1-型自动定量包装秤在出厂时已经过初步的调试工作，设备到达现场后用户亦可按照下述步骤.对设备进行调试以适应具体的工作状况。
1. 仔细检查设备各部位有无在运输过程中被损坏，部件有无不正常的松动和脱落。
2. 按照接线端子电路图依次接好电源，仔细检查接线是否正确。
3. 合主电源空气开关使设备通电，此时“暂停”指示灯应燃亮，否则应检测设备电源的供电情况。
4. 在暂停状态下，按清料开关，称重斗门应动作一次，再次碰触请料开关，称重斗门再应动作一次。

5.　设备在出厂时已完成了称重系统的调校工作，若用户在第一次使用中发现称重斗不为零、称重值或显示不符合要求可进行重新调校，具体方法参见“称重系统的调校”。
6. 用户如需要改动，可根据实际工作情况对设备的控制参数进行设置。
7. 启动物料输送设备，向储料斗加料，选择所需要的量程，按相应的量程按钮。按〖运行〗按钮使设备进入运行状态，试包装几袋，检测设备工作情况是否符合工作要求，如不符合可适当更改相应的参数。
8. 按〖暂停〗按钮，设备回到暂停状态。

3.3 设 备 的 使 用                                    
用户在完成安装调试过程后即可进行设备的正常使用，其具体操作过程如下：
1. 合电源空气开关，并将前面板的电源开关拨至“开”位置，接通设备电源，设备完成自检后进入暂停状态。“暂停”指示灯燃亮。
2. 在暂停状态下，应根据实际工作状况选择配方，根据需要启动物料传送机构向储料斗加料。

3. 按〖运行〗按钮，使设备进入运行状态，“运行”指示灯燃亮，定量称重系统运行。达到定量值后，卸料指示灯燃亮，操作人员即可将包装袋套在理料斗口上，准备卸料。当包装5~5公斤物料时，应将随机附带的小斗口安装在理料斗口上。
4. 碰触卸料开关，设备开始向包装袋中卸料，卸料完成后，卸料门自动关闭，从而完成一次定量包装过程。
5. 若想暂停包装工作，可按〖暂停〗按钮，设备将返回暂停状态。
6. 关机顺序应为先返回暂停状态并停止外部电气设备，如输送机，缝包机等再关断电源开关。

7. 关机后应立即清除秤内粉尘。如不及时清理，粉尘堆积在称重斗及传动部件上，不仅影响称重精度，还可能使设备不能正常运行，特别是包装包衣种子时，包衣剂吸附在给料斗及卸料斗门上，如不及时清理，待其硬化后，会使斗门不能正常打开或关闭，设备将不能正常运行。
3.3 设 备 的 使 用                                   
仪表前面板说明
[image: image4.jpg]AT-150A Weighing Controller

il _l _l _l _l _l
_I _l _l _l _I _I

STAB ZERO UNDER OVER NEAR.Z ALARM

& (K (R 28 (K [ R K 6

@ GRIP
@ SP1
@ sP2
@ SP3
@ DISCH

1

FINAL

(SETUP )

A

(TEST

>

'PRESET

[ ENT

-1

0
NEAR.Z CHECK OVER UNDER DISCH.T

F1





前面板图

 主显示：六位数字，用于显示称重数据、仪表参数等。
 副显示：九位英文字母、数字显示，用于显示累计重量、累计次数、目标值、工作参数及提示等信息。
 状态指示灯：
▽ STAB （稳定）：当秤斗物料重量稳定在判稳范围内时，该指示灯亮

▽ ZERO （零位）：当秤斗物料重量处于0±1/4d范围内时，该指示灯亮

▽ UNDER（欠差）：该灯亮时，表示定量值欠差

▽ OVER （超差）：该灯亮时，表示定量值超差

▽ NEAR.Z(近零)：卸料过程中料斗物料低于零区值时，该指示灯亮
▽ ALARM (报警)：该灯亮时，表示报警
¤ GRIP  (夹袋): 该灯亮时，表示夹袋信号输出有效
¤ SP1   (大投)：该灯亮时，表示大投信号输出有效

¤ SP2   (中投)：该灯亮时，表示中投信号输出有效

¤ SP3   (小投)：该灯亮时，表示小投信号输出有效
¤ DISCH (卸料)：该灯亮时, 表示卸料信号输出有效 

 键 盘：

CAL/∧    键：用于标定仪表,选择参数项，输入数据

SETUP     键：用于设定仪表工作参数

ZERO/＜   键：用于称重数据清零,选择参数项，输入数据

TEST/＞   键：用于检测仪表开关量,选择参数项，输入数据

S.DISP/∨ 键：切换副显示内容,选择参数项，输入数据

PRESET    键：用于选择预设值工作组

ESC       键：用于退出仪表当前工作状态，还用在清除报警

ENT       键：用于确认仪表当前功能或结束键盘输入数据操作

1/FINAL ~ 0/F1键：数字键及预设值设定  
后面板说明
[image: image5.png]



后面板图
说明：

1． AC 220V电源输入端子L G N, L火线，G地线，N零线
2． 传感器连接端子

3． 串行口（RS-232/485）输出端子 

4． 开关量输入端子

5． 开关量输出端子
传感器的连接

[image: image6.wmf]SIG-

SIG+

EX+

EX-

SN+

SN-

EX+

EX-

SN+

SN-

SIG+

SH

SIG-

SH

SIG+

SIG-

传感器


	插座编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	六线接法
	EX+
	EX-
	SN+
	SN-
	SIG+
	SIG-
	SH

	四线接法
	EX+
	EX-
	EX+
	EX-
	SIG+
	SIG-
	SH


EX+:激励正 EX-:激励负 SN+:感应正 SN-:感应负 SIG+:信号正 SIG-:信号负 SH:屏蔽

开关量输入、输出接口的连接

说明：AT-150A需外部提供24V直流电源。输出为集电极开路晶体管输出，可直接驱动24V直流继电器、电磁阀等，驱动电流达1 A。可用于执行机构的驱动及状态指示。输入信号外接手动按键，每次只能有一个按健闭合,且闭合时间>100mS。

○输入输出接线表

	输    入
	输    出

	1
	GND
	1
	OUT1
	运    行

	2
	GND
	2
	OUT2
	大    投

	3
	IN1
	双秤互锁
	3
	OUT3
	中    投

	4
	IN2
	运    行
	4
	OUT4
	小    投

	5
	IN3
	暂    停
	5
	OUT5
	加料结束

	6
	IN4
	手动卸料
	6
	OUT6
	卸    料

	7
	IN5
	夹    袋
	7
	OUT7
	夹    袋

	8
	IN6
	手动松袋
	8
	OUT8
	报    警

	9
	IN7
	清除报警
	9
	OUT9
	暂　　停

	10
	IN 8
	料    位
	10
	OUT10
	双秤输出

	
	
	
	11
	+24V


○输出量说明
运    行：当仪表处于运行状态时，该输出信号有效。

大    投：该信号用于驱动大投加料
中    投：该信号用于驱动中投加料

小    投：该信号用于驱动小投加料

加料结束：在自动状态下，加料结束至开始卸料这段时间内，该信号输出有效

卸    料：该信号用于驱动卸料机构

夹    袋：该信号用于驱动夹袋机构，该信号有效即夹袋动作

报    警：用于驱动外接报警器

暂    停：当仪表处于暂停状态时，该输出信号有效

双秤输出：用于双秤模式下接另一块表双秤互锁输入

○输入量说明
双秤互锁：用于双秤模式下接另一块表双秤输出

运    行：用于外接运行键

暂    停：用于外接暂停键

手动卸料：用于外接手动卸料键

夹    袋：用于接外部夹袋开关
手动松袋：用于外接松袋键

清除报警：用于外接清除报警按键

料    位：用于接外部料位开关
电气控制参考原理图

1．单秤模式
[image: image7.jpg]AT-150

+24V @

+24V @
Rt @

ouT10
ouT9

T e
H%E e

ouT8

P3N )

ouT?

ouT6

H¥ e

oUTS

B ER O

ouT4

N @

0UT3

TR O

ouT2

A @
Zz17@

ouT1

XXX | ®
R X Q||

IN8

B @

IN7

o\

FRHEO

IN6

O] O
OIN®)

FHMBK

INS

O
O

X

IN4

O
O

F o0& B

IN3

T e

—_ p—=

IN2

| O

|

O
€

BT O
XFrE4 @

INT

wiy

GND e



                             

	数据输入操作


在标定、工作参数设置、预设值输入过程中，需进行数据输入操作，可直接按数字键输入，也可安如下方法：

在控制器主显示闪烁位闪烁时，用以下键完成数据输入操作：

“∧”键： 闪烁位数据位加1
“∨”键： 闪烁位数据位减1
“<”键：  闪烁位左移一位，闪烁位为最高时移到最低位

“>”键： 闪烁位右移一位，闪烁位为最低时移到最高位
“ENT”键 ：确认所输入的数据并结束输入操作

“ESC”键 ：忽略所输入的数据并结束输入操作

	密  码  管  理


  AT-150A型仪表进入标定或参数设置时，需输入密码，出厂时初始密码为“000000”,用户可重新设置。新密码在参数项4.3中设置，具体设置方法参见“工作参数设置”。

	标            定


用户在初次使用定值控制器，或者称重系统的任意部分有所改变，以及当前仪表标定参数不能满足用户使用要求时，应对仪表进行标定，具体说明如下：
在暂停状态下按〖CAL〗键，副显示“PASSWORD？”，要求输入密码。用数字键输入密码，按〖ENT〗键，副显示“CALIB”后，进入标定第一步。

标定方法

	步
骤
	标定

内容
	方法及有关说明
	显    示

	第一步
	小数点位置
	用〖+〗、〖-〗键选择，按〖ENT〗键进行第二步。若不改变小数点位置按〖ESC〗键进行第二步。小数点位置有6种，参见标定参数
	           0

CAL—1   PT



	第二步
	最小

分度
	用〖+〗、〖-〗键选择，按〖ENT〗键进行第三步。若不改变最小分度按〖ESC〗键进行第三步。注：最小分度有6种，参见标定参数
	            1

CAL—2   1d



	第三步
	最大

量程
	用〖<〗、〖>〗、〖+〗、〖-〗键输入，按〖确认〗键进行第四步。若不改变最大量程，按〖ESC〗键。

最大量程≦最小分度×10000
	010000             

CAL—3   CA



	第四步
	零位

标定
	清除秤斗内物料,待”STAB”灯亮后按〖ENT〗键，进行第五步。 

* 主显示：“OVER”，说明传感器输出信号太大

* 主显示：“UNDER”说明传感器输出信号太小
	      3.168             

CAL—4   Zo



	第五步
	增益

标定
	将接近最大量程（一般大于最大量程的80%）的标准砝码放在秤斗上，主显示稳定后”STAB”灯亮，按〖ENT〗键，进行第六步。若不进行增益标定，按〖ESC〗键，到第七步。
	10.168             

CAL—5   ﻝﻝ


	第六步
	
	输入标准砝码重量值，按〖ENT〗键确认，若无误，则完成增益标定到第七步; 否则自动返回第五步。
	004000             

CAL—6   SP



	第七步
	
	按〖ENT〗键重复进入第一步，按〖ESC〗键,系统进入称重状态。
	CALIB END




标定参数
	符 号
	参  数
	种类
	参  数  值
	初始值

	PT
	小数点位置
	5
	0  0.0  0.00  0.000  0.0000
	0

	1d
	最小分度
	6
	1  2  5  10  20  50
	1

	CA
	最大量程
	
	≦最小分度×10000
	10000


	工作参数设置


工作参数及编号见《工作参数说明》。

工作参数设置方法

□ 进入选择工作参数状态
在暂停状态下，按〖SETUP〗键，副显示“PASSWORD？”，要求输入密码。用数字键输入密码，按〖ENT〗键，主显示“0。0”。 副显示“SETUP”。用数字键选择工作参数编号，按〖ENT〗键进入工作参数设置状态。
□ 设置工作参数
用〖+〗，〖-〗键在主显示器中设置工作方式或控制参数，然后用〖ESC〗键确认，返回选择工作参数设置状态。
□ 退出工作参数设置状态

工作参数设置完成后，按〖ESC〗键进入称重状态。
工作参数说明
	编 号
	提  示
	初  值
	范  围
	说                 明

	1
	基本称重参数

	1.1
	ST.RANG
	2d
	1~9d
	判稳范围(单位d) 

	1.2
	ST.TIME
	0.4
	0.1~1.5
	判稳时间（单位 秒）

	1.3
	Z.TRACK
	on
	on/oFF
	追零功能。on有效；oFF无效

	1.4
	Z.T.TANG
	1.0
	0.5~2.5d
	追零范围

	1.5
	Z.T.TIMT
	1
	1/2
	追零时间(单位秒)

	1.6
	Z.RANG
	04
	00~80
	清零范围。满量程的百分比.。

	1.7
	FILTE1
	3
	1~9
	模拟滤波参数,1响应速度最快，滤波效果最差，8响应速度最慢，滤波效果最好。

	1.8
	FILTE2
	6
	1~9
	数字滤波参数,1响应速度最快，滤波效果最差，8响应速度最慢，滤波效果最好。

	2
	可编程定时器

	2.1
	T1
	0.8
	0.0~4.0
	中投禁止判别时间。大投结束后，在T1时间内中投一直有效。

	2.2
	T2
	0.8
	0.0~4.0
	小投禁止判别时间。中投结束后，在T2时间内小投一直有效。

	2.3
	T3
	0.7
	0.0~4.0
	超、欠差报警方式有效（CHECK ON），加料结束后，延时T3后，判稳。

	2.4
	T4
	1.0
	0.0~4.0
	卸料延时时间，卸料时，若称重值<近零值，延时T4后关门。

	2.5
	T5
	0.5
	0.0~4.0
	加料延时时间。卸料结束后延时T5启动下次加料。

	2.6
	T6
	0.5
	0.0~4.0
	卸料延时时间，夹袋后延时T6后允许卸料。

	2.7
	T7
	1.0
	0.0~4.0
	松袋延时时间，卸料后延时T7后松袋。

	3
	自动清零，自动落差修正参数

	3.1
	TIMES
	01
	00~50
	自动清零，自动落差修正次数。

	3.2
	RNAGE
	10d
	00~20d
	自动落差修正范围（单位d），若实际重量与目标值的差大于此范围，则本次数据不记

	3.3
	COEFF
	0
	0~4
	自动落差修正系数。

	4
	功能选项

	4.1
	PWO ON
	oFF
	on/oFF
	上电自动清零。on有效；oFF无效。

	4.2
	S.DISP
	1
	1~3
	上电时副显示内容：

1-累计值：2-累计数：3-参数组及预

设目标值

	4.3
	N.PASS
	000000
	
	新的密码。


	预设值设置


仪表可存储9组预设值参数
工作组的选择
在暂停状态下，按〖PRESET〗键，则副显示显示工作组号，主显示器显示预置目标值。按数字键或〖+〗，〖-〗键选择工作组。按〖ENT〗键，仪表更新参数，且累计内容全部清零，返回暂停状态。若不修改，则按〖ESC〗键，返回暂停状态。

预设值设置方法
□ 设置预设值参数
1． 选择预设值参数

在暂停状态下，按〖1〗键~〖8〗键，副显示预设值参数编号，主显示器显示此编号对应的预设值参数内容。按〖ENT〗键进入预设值设置。

2．设置预设值参数

用数字键或〖<〗、〖>〗、〖+〗、〖-〗键在主显示器中设置控制设定量，超、欠量值。设置方法，参见《数据输入操作》。然后用〖ENT〗键确认，仪表完成该项预设值参数设置。
□ 退出预设值设置状态

预设值参数设置完成后，按〖ESC〗键进入称重状态。
预设值参数说明

	编 号
	提  示
	初 值
	说                 明

	Pn.1
	FINAL
	0
	目标值。

	Pn.2
	SP1
	0
	大投值。

自动控制时, 若称重值>目标值-大投值，则大投关闭

	Pn.3
	SP2
	0
	中投值。

自动控制时，若称重值>目标值-中投值，则关闭中投。

	Pn.4
	CPS
	0
	落差值。

自动控制时，若称重值>目标值-落差值，则关闭小投。

	Pn.5
	ZERO.Z
	0
	近零值。

卸料时，若称重值<近零值，延时T4后关门。

	Pn.6
	CHECK
	oFF
	超、欠差报警方式。on,有效; oFF,无效

	Pn.7
	UNDER
	0
	欠量值。

超、欠差报警方式,有效时

若称重值≤目标值-欠量值，则判为欠量。

	Pn.8
	OVER
	0
	超量值。

超、欠差报警方式,有效时

若称重值>目标值+超量值，则判为超量。

	Pn.9
	DISCH
	1
	卸料次数。

自动控制时，卸料次数到此值，则松袋。若为0，则卸料时不判是否夹袋。


（n为当前工作组号）

	自动控制过程与功能


自动控制过程

本仪表在自动状态下能够自动控制快、中、慢速加料，卸料及松袋的全部过程。自动控制时序如下图：

[image: image8.wmf]
过程说明：
仪表在自动控制过程中，首先启动大投、中投及小投信号进行快速加料。当称重值>目标值-大投值时，关闭大投信号进行中速加料。当称重值>目标值-中投值时，关闭中投信号，只用小投信号进行慢速加料。当称重值>目标值-落差值时，关闭小投信号停止加料，输出定值结束信号。此时判别夹袋延时t6是否到，若不到则等待，若到则启动卸料信号进行卸料，定值结束信号无效。当称重值<近零值时，延时t4定时时间后，关闭卸料信号，若卸料次数到，启动t5及t7定时器。t7定时时间到后，发松袋信号。t5定时时间到后，完成一次循环启动下一循环。在循环中外部料位开关无效，即缺料时，完成本次循环后，仪表等待，直至外部料位开关有效，启动下一循环加料。

自动控制功能

· 超量与欠量检测

若仪表设置超、欠量报警方式有效（n.6 CHECK on）,则每次加料结束后，加料重量与目标值比较。若加料重量>目标值+超量值，则产生超量报警（OVER指示灯亮）。若卸料重量<目标值-欠量值，则产生欠量报警(UNDER指示灯亮)。仪表暂停，报警输出有效。此时按仪表〖ESC〗键或外接【清除报警】键，仪表将继续自动过程。
· 自动清零

若自动清零次数（3.1  TIMES）不为0，自动控制过程中，当进料、卸料循环次数到，卸料后，延时t3时间，稳定后自动清零。

· 自动落差修正

在小投关闭后，由于机械动作的延迟及空中料柱的影响，还有一部分物料落到秤斗中，这部分物料重量称为落差。由于种种原因，落差不是稳定不变的。仪表的自动落差修正功能，能够对落差的变化做出补偿。若自动清零次数（3.1  TIMES）不为0，自动控制过程中，当进料、卸料循环次数到，此次加料实际值与目标值的差的代数平均值，除以自动落差修正系数，作为下一组落差值的修正值。若某次加料值与目标值的差大于自动落差修正范围，则本次数据不记。若自动落差修正系数设置为0，则取消自动落差修正功能。
例如：

最小分度（d）   10
            自动落差修正次数(3.1)
  10

目标值(P1.1)
20.000           自动落差修正范围(3.2)      10d

落差值(P1.4)
 0.500
        自动落差修正系数(3.3)      2

加料次数
加料重量
与目标值的差
  落差

0       








 手动→自动

1

 20.000



  0.500





2

 20.010



  0.500





…
…
10
 20.080      +0.080       0.500




0.080/2=0.040   自动落差修, 自动清零

11
    20.020

  
 0.540




12
    20.020
          0.540

…
…
20
    19.850      -0.150       0.540











超自动落差修正范围

21
    19.950      -0.050       0.540

-0.050/2=-0.025(取整)







     =-0.020
自动落差修, 自动清零





                    0.520

	操               作


说明：本仪表具有暂停状态和自动状态两种称量状态。在自动状态下（运行输出有效），仪表自动控制快、中、慢加料及卸料、松袋全过程。在暂停状态下（暂停输出有效），可手动卸料、手动松袋等操作。接通仪表电源，仪表自动检测数码管、状态指示灯及传感器的接线是否正确。检测通过后进入暂停状态。

启动自动控制过程

在暂停状态下，按外接【运行】键，则仪表进入自动状态，运行指示灯亮，主显示显示称重值，状态指示灯指示运行状态。启动自动进料、卸料循环连续进行下去，直到自动控制过程被暂停或有报警产生。

暂停自动控制过程

在自动状态下，按外接【暂停】键，则仪表暂停自动控制过程，进入暂停状态。暂停输出有效。

手动清零

在暂停状态下，按仪表〖清零〗键，若秤斗内物料重量在清零范围内，且稳定指示灯亮，则重量值清为0，若秤斗内物料重量超出清零范围，则产生ERROR C报警。

手动卸料

在暂停状态下，若夹袋有效，按外接【卸料】键，则卸料输出有效；松开，则卸料输出无效。
手动松袋

在暂停状态下，若夹袋有效，按外接【手动松袋】键，则夹袋输出无效。

清除累计值
在暂停状态下，按〖PRESET〗键，副显示“PRESET  n”，（n为当前工作组号），按〖ENT〗键则累计重量及累计数清零。
第4章　报警的产生及处理
   DCS-6-Q1型自动定量包装秤有多种报警功能，产生报警时，设备相应指示灯燃亮。
报警产生的原因及处理方法见下表：
	报警内容
	报警信息
	产生原因
	处理方法

	缺  料
	“缺料”指示灯亮
	包装机的包装速度比供料速度快。
	可暂停定量工作，待缺料指示灯灭。

	仪表错误及报警信息


定值控制器具有完善的错误及报警提示，产生报警时，主显示提示报警信息，报警输出有效。在需要清除报警时，用户可按仪表〖ESC〗键或外接【清除报警】键，仪表将返回原来状态。具体显示信息说明如下：

	1．
	“OVER”
	---------
	零点标定时传感器输出信号太大

	2．
	“UNDER”
	---------
	零点标定时传感器输出信号太小

	3．
	“OFL”

	---------
	测量溢出

	4．
	“ERROR 0”
	---------
	传感器接线有误

	5．
	“ERROR 1”
	---------
	输入数据有误或最小分度与最大量程选择不当

	6．
	“ERROR 2”
	---------
	测量值为负

	7．
	“ERROR 3”
	---------
	传感器输出过大或传感器的灵敏度太高

	8．
	“ERROR 4”
	---------
	传感器输出过小或传感器的灵敏度太低

	9．
	“ERROR C”
	---------
	清零时，残料堆积超除了清零范围


第5章　注意事项
1.本设备采用交流380V电源，接线不得接错，否则不能工作和烧毁元器件。

2.外部环境温度低于0℃时，应预热20~30分钟后再开始工作。

3.每次开机时，称重斗应全部排空，当定量控制器的主显示窗不显示为零时，应先清零再开始运行。

4.在平整的地面上移动设备时，应将储料斗及称重斗内物料排空，移动速度不得大于3公里/小时。在不平的地面及长距离移动设备时，应将称重斗卸下，传感器朝上放在包装箱内运输。

5.定量包装秤在经过一段时间运行后，传感器可能会产生非线性变化，此时应进行调校检定。调校应由专业人员进行。非专业人员不得修改定值控制器已设置的参数。

6.设备应半年进行一次检定
第6章　故障现象及排除
	现 象
	原 因
	措 施

	称重速度慢
	· 中投值参数设置过小；；

· 给料斗内物料不足；

· 给料斗门开启过小。
	→加大中投值

→加快供料速度或暂停操作

→调整门限位螺钉。

	定量误差大
	· 中投值参数设置过大；

· 落差值设值不合适；

· 称重斗零点失准；

· 给料斗内物料不足；

· 称重斗与外部接触或电线被拉紧，形成外力；

· 称重斗内粘附异物；

· 周围环境振动影响。
	→重新设置中投值；
→重设落差值；

→重新校秤；

→加快给料速度或暂停操作

→将称重斗与接触点脱开，拉松电源线；

→清除异物；

→移走振动源或加防振装置

	给料斗门不能

完全打开或不

能完全关闭
	●斗门下弧板与毛刷间卡有异物或门下弧板上粘附有异物。
	→取出异物或清理门下弧板

	给料门泄漏
	●毛刷上的毛变形或脱落。
	→更换毛刷。

	称重斗门不

能完全打开

或完全关闭
	· 轴承损坏。

· 气缸损坏；
· 斗门及斗口处有异物；。
	→更换轴承。

→更换气缸；

→清除异物；



	缺料时指示

灯不亮
	· 接近开关损坏；

· 灯泡损坏；

· 接近开关上灰尘太多。
	→更换接近开关；

→更换灯泡；

→拆下清除灰尘。

	所有操作失效
	● 定值控制器进入死循环
	→关闭电源等待10秒后重新启动。


用 户 注 意
1.用本设备前，请先仔细阅读本说明书。在未能完全理解的情况下，请勿操作本设备，以免发生事故。

2.说明书叙述了设备的结构、安装、使用和维护的方法。

3.妥善保管本说明书，便于在操作、调整、维护和检查时及时查阅。

4.参数和设备结构的改变，恕本公司不另行通知。

5.出现异常现象和故障时必须立即停机检查，在确定了故障原因并排除后方能重新启动设备恢复操作。

预防事故的常规安全措施

1.操作者在操作前应对设备进行全面了解，并经培训后再上机操作，操作时按操作规程的要求操作。

2.进行调整、检查、维修和大修时，应切断所有电源，而不只是切断空气开关。

3.操作者本人不会读字和写字时，其主管领导应对其特别说明那些潜在的危险情况，使其在发生情况时能知道如何应对潜在危险的骤然发生。

4.设备、润滑加油、机器拆装时，必须在设备完全静止的状态下进行。必须进入设备时，应完全切断电源。

5.应经常清理灰尘和杂物，不仅有助于提高设备可靠性、安全性，还避免发生粉尘爆炸。

6.安全装置必须处在正常工作状态，不能随意拆除、移动和使之失效。如在不良状态下工作，其后果责任本公司恕不承担。

7.设备如有漏油现象，应立即处理漏油点，并及时清除油垢。设备周围的润滑油或油脂会造成事故发生的危险。

8.工作场地上的圆滑的颗粒状物料应随时清除，避免因踩滑物料造成事故。

9.设备提供的电源应有可靠的接地保护和零线。设备本身也应可靠接地，避免漏电或触电。
公司名称：哈尔滨帝朗机电设备有限公司
公司地址：哈尔滨市南岗区学府东路（高速收费站旁500米）
电    话：0451－89016877
传    真：0451－89016877
邮    编：150069
售后服务电话：0451－89016877
1
DCS-60-Q1使用说明书


_1283061168.bin

_1283187030.bin

_1176105117.unknown

_1282567604.bin

_1176068683.unknown

